Извещение № 2.12.7/12.к.в.

о проведении конкурса на право заключения договора  на поставку и установку сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе на право заключения договора на поставку и установку сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием.

Конкурс проводится в соответствии с Положением  о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Сведения о конкурсе:

- Вид конкурса: открытый.

2. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование – НИТУ «МИСиС» или МИСиС.

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Почтовый  адрес:  119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Адрес электронной почты:  konkurs@misis.ru

Номер контактного телефона: (495) 647-23-14,  факс (495) 647-91-88.

Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна.

3. Предмет договора: поставка и установка сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием.

Наименование товара, объем товара; требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара; требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия  поставляемого товара потребностям Заказчика; требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (при их установлении) указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью извещения.

Порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в конкурсе, определения победителя закупки установлен конкурсной документацией.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Место поставки: 119049, Москва, Крымский вал,  д. 3, пом. 008, каф. МЦМ.

5. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

В цену договора включены все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость оборудования, предустановленного программного обеспечения, платы за предоставление права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии расходов на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, вывоз упаковки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену договора включена также стоимость установки оборудования, ввод в эксплуатацию, пусконаладочные работы, обучения работников не менее 2 (двух) человек Заказчика и гарантийного обслуживания товара.

6. Конкурсная документация предоставляется на основании заявления с указанием наименования, адреса, телефона заинтересованного лица в период  со дня  размещения на официальном сайте НИТУ «МИСиС» настоящего извещения (14 сентября 2012 г.) до дня вскрытия конвертов с заявками (05 октября 2012 г)  с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме  субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, 4 этаж, комната 403. Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна, тел. (495) 647-23-14, электронная  почта: vivashenko@misis.ru.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.misis.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществляться 05 октября 2012 г. (не менее чем через 20 дней со дня  размещения на официальном сайте извещения) в 11.00 часов по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, 4 этаж, комната 423.

Место и дата рассмотрения заявок: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, 4 этаж, комната 423,  не позднее пятнадцати календарных  дней  со дня  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место и дата подведения итогов конкурса: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, 4 этаж, комната 423, не позднее пяти календарных  дней  со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.

8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: установлено разделом 1.6. конкурсной документации.

9. Обеспечение исполнения договора: установлено разделом 1.6. конкурсной документации.

10. Срок  подписания победителем конкурса или участником конкурса, с которым в соответствии с Положением  о закупках товаров, работ, услуг для нужд НИТУ «МИСиС» заключается договор - не менее чем три календарных дня, но не более чем десять календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

11. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения  не позднее, чем за два календарных дня  до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Приложение № 1

к извещению о проведении конкурса № 2.12.7/12.к.в.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

закупка и установка сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием

Требования к закупке товаров:

Поставляемый товар  должен быть  новым товаром, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров (Спецификации).

Требование к установке и вводу в эксплуатацию оборудования:

Доставка оборудования производится за счет средств Поставщика и его силами  по адресу Заказчика.

Поставщик обеспечивает установку оборудования, ввод в эксплуатацию, пусконаладочные работы,  обучение не менее 2 (двух) работников Заказчика в срок до 17:00 14 декабря 2012 год.

Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и выполняемых работ и несет ответственность за  непринятие необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте Заказчика.

Поставщик обязан осуществить пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования, то есть провести комплекс мероприятий, необходимых для начала функционирования оборудования, обеспечивающее выполнение работ в соответствии с качественными и техническими характеристиками, установленными в Перечне товаров (Спецификации).

Поставщик должен ознакомить Заказчика с условиями и правилами эксплуатации товара и оборудования, при пуско-наладке предоставить техническую документацию, необходимую для эксплуатации. Поставщик должен обучить не менее 2 (двух) работников Заказчика работе на оборудовании.

Требования к упаковке и маркировке товара:

Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя (ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов").

Требования к документации на поставляемый товар:

При установке предоставить техническую и эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство пользователя), схема размещения и т.п.) на русском языке, рекомендуемую производителем схему размещения оборудования, а также иную документацию, предоставляемую заводом-изготовителем.

#### Требования к предустановленному программному обеспечению.

Оборудование должно быть поставлено с предустановленным программным обеспечением, в том числе с правом использования программного обеспечения согласно простой (неисключительной) лицензии, бессрочного срока действия.

Перечень  товаров (Спецификация)

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара и другие требования | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сканирующий электронный микроскоп в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием включает в себя: |  | 1 | 4 500 000,00 |
| 1.1 | Сканирующий электронный микроскоп | СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1. Электронно-оптическая система - Источник электронов - катод LaB6 с термоэлектронной эмиссией. - Четырехлинзовое устройство электронной оптики: наличие дополнительной промежуточной магнитной линзы, помимо традиционных двух конденсорных и одной объективной линзы, для получения дополнительных режимов сканирования образца. - Конструкция стигматора - октупольный электромагнитный. Наличие функции запоминания параметров стигматора для работы при различных увеличениях и ускоряющих напряжениях. - Центровка колонны электромагнитной системой, исключая механическую центровку (отсутствие блока смены объектных диафрагм). - Автоматическая система настройки электронно-оптической колонны с возможностью ручной коррекции настройки. Детекторы сигналов - Должен присутствовать детектор вторичных электронов типа Эверхарта-Торнли. Разрешающая способность - Не более 2,0 нм в режиме высокого вакуума (при 30 кВ, детектор вторичных электронов). - Не более 5,0 нм в режиме высокого вакуума (при 3 кВ, детектор вторичных электронов). Увеличение - Плавная регулировка увеличения в диапазоне от 2.5 × до 1000000 × без искажений и искривлений поля зрения во всём диапазоне. - Проведение линейных измерений с указанием увеличения и индикацией масштабной метки при увеличениях менее 10 крат (без использования режима «рыбий глаз»). Ускоряющее напряжение - Диапазон ускоряющего напряжения от 0,2 до 30 кВ. - Плавная регулировка ускоряющего напряжения (с минимальным шагом не более 10 В). 2. Вакуумная система - Давление в камере образцов не хуже, чем 5∙10-2 Па в режиме высокого вакуума. - Дополнительный ионный насос в колонне, для достижения и поддержания давления в области источника электронов не хуже, чем 5∙10-5 Па. - Вакуумная система на основе турбомолекулярного насоса. - Отсутствие водяного охлаждения в вакуумной системе. - Время откачки вакуумной системы после смены образцов – менее 3 минут. - Продувка вакуумной системы микроскопа техническим азотом. - Безшлюзовая система смены образцов. 3. Система сканирования - Ступенчатое и плавное изменение скорости сканирования с шагом не менее 10 нс. - Получение изображения с «телевизионной» разверткой со скоростью развёртки не менее, чем 30 нс/пиксель без пропуска пикселей. - Выбор разрешения «живого» изображения и разрешения изображения для записи в файл. - Выбор соотношения сторон изображения: 1:1, 2:1, 3:4. - Глубина градаций серого/цветности: до 16 Бит на канал. - Максимальный размер получаемого изображения не менее 8192x8192 пикселей, изменение разрешения «живого» и сохраняемого изображения. - Получение анаглифных стерео-изображений в реальном времени с помощью системы сканирования (без наклона образца). - Окно ускоренного сканирования (окно фокусировки) прямоугольной формы произвольного размера и положения на изображении. - Дополнительные режимы сканирования: динамический фокус, запирание в точку и сканирование по линии, коррекция наклона образца. - Режим микширования в различных пропорциях величины сигналов с детекторов, которые работают одновременно. Рабочие токи - Плавное изменение тока зонда в диапазоне от 1 пА до 2 мкА. - Наличие встроенного измерителя поглощенного тока. 4. Столик и камера образцов - Расположение моторов перемещения столика образцов по осям X, Y, «поворот» - внутри камеры образцов. - Моторизированный столик образцов по всем осям (X, Y, Z, «поворот», «наклон») с характеристиками: -диапазон перемещений столика не хуже, чем Х: 80 мм, Y: 60 мм, Z: 45 мм; -диапазон компуцентрического наклона не менее чем от –80о до +80о; - непрерывное (360º) вращение образца. - Точность воспроизведения координаты столика - не хуже 1 мкм. - Минимальный шаг перемещения столика - не более 0,25 мкм. - Наличие в столике образцов микроскопа не менее 2 цилиндров Фарадея для измерения тока пучка. - Максимальный диаметр образца не менее 125 мм. - Датчик касания образцом и столиком частей камеры микроскопа (для защиты образца и детекторов). | 1 |  |
|  |  | - Программная эмуляция камеры и установленных детекторов с ограничением движения столика для защиты образца и детекторов от касания. - Активная пневматическая подвеска камеры и колонны с автоматической компенсацией наклона для нейтрализации влияния внешних вибраций колонны и камеры образцов. 5. Программное обеспечение - Интерфейс программы управления микроскопом полностью на русском языке. - Автоматические функции настройки фокуса, накала катода, компенсации астигматизма и яркости изображения, автоматического центрирования всех элементов электронно-оптической системы. - Функция проведения линейных измерений и автоматического расчета площади объектов с сохранением данных измерений. - Функция цифровой обработки изображений, включая изменение яркости/контраста/гамма-коррекции и применение математических фильтров, возможность расчета твердости по отпечатку (по Виккерсу и Бринеллю), калибровка маркера для серии изображений, программа выбора текущего увеличения микроскопа для печати изображений с заданным размером и увеличением; измерение допусков, подсчет площади объектов на изображении с выделением их по градации серого, таймер выключения с возможностью автоматического выключение микроскопа в назначенный момент, возможность автоматической последовательной съёмки образца с последующим объединением изображений в видеоролик. - Функция сохранения изображений в форматах BMP, PNG, JPG, TIF, JPEG2000, PPM. - Помощь (справка) к программе управления микроскопа, описывающая меню и кнопки программы, программные модули полностью на русском языке. - Руководство пользователя на русском языке. - Удаленный контроль и управление по протоколу TCP/IP. - Программа управления микроскопом с возможностью интеграции программного обеспечения стороннего производителя для построения трехмерных изображений исследуемых образцов. 6. Элементы управления - Управление аналитическим комплексом при помощи клавиатуры, мыши и трекбола. 7. Дополнительно - Наличие в электронном микроскопе портов и интерфейсов для установки системы энергодисперсионного анализа. - На камере микроскопа должен быть предусмотрен порт с возможностью установки энергодисперсионного детектора на аналитические рабочие расстояния 10 мм или 15 мм. 8. Подключение - Подключение к электрическим сетям РФ (220В/50 Гц) без использования каких-либо фильтрующих, понижающих или повышающих напряжение устройств. - Энергопотребление аналитического комплекса в рабочем состоянии в любом режиме не более 1.5 кВт. - Источник бесперебойного питания мощностью не менее 2,2 кВт. |  |  |
| 1.2 | Управляющий компьютер | СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Тактовая частота процессора не менее 3.1 GHz. - Оперативная память RAM не менее 4 Gb. - Объём жесткого диска HDD не менее 320 Gb. - Привод DVD-RW. - Объём оперативной памяти видеокарты не менее 1Gb. - Порты USB 2.0. - Сетевая плата LAN 1000 Mbit. - Русскоязычная лицензионная операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate. - Клавиатура. - Оптическая мышь. - Жидкокристаллический монитор диагональю не менее 24”. | 1 |  |
| 1.3 | Запасные части и расходные материалы | Комплект поставляемых инструментов и расходных материалов должен быть рассчитан минимум на 1 год эксплуатации комплекса. | 1 |  |

в том числе установка оборудования, ввод в эксплуатацию, пусконаладочные работы, обучение работников не менее 2 (двух) человек Заказчика и гарантийное обслуживание товара.

ИТОГО: 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Гарантийные обязательства:

Поставщик обязан предоставить на данный товар гарантию не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара (при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром).

Срок гарантии качества:  не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Гарантия должна предусматривать восстановление работоспособности оборудования у потребителя, включая ремонт или замену комплектующих в течение всего гарантийного срока. Замена оборудования на аналогичное при невозможности проведения ремонта, за счет Поставщика.

В случае передачи Заказчику товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан по требованию Заказчика, в течение гарантийного срока  безвозмездно устранить недостатки товара в разумные сроки, а  в случае существенного нарушения требований к качеству товара, Поставщик обязан заменить товар и /или  возместить Заказчику убытки, причиненные закупкой товара ненадлежащего качества.

Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально

Критерии оценки для целей оценки заявок:

| Номер крите- рия | ###### Наименование критерия оценки заявок | Показатели критерия | Кол-во баллов | Максим. значение критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (цена договора за единицу товара) | 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС | 100 | 40% |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара | В соответствие с п.5.6.3. Конкурсной документации | 100 | 60% |
| 3. | Итого: |  |  | 100% |

Содержание критерия «Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»:

| № | Перечень показателей | Максимальное значение показателей в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Источник электронов: вольфрамовый катод – соответствует минимально допустимому количеству баллов; катод LaB6 с термоэлектронной эмиссией – соответствует максимальному количеству баллов. | 40 |
| 2. | Разрешающая способность: не более 3,0 нм в режиме высокого вакуума (при 30 кВ, детектор вторичных электронов) и не более 8,0 нм в режиме высокого вакуума (при 3 кВ, детектор вторичных электронов) – соответствует минимально допустимому количеству баллов; не более 2,0 нм в режиме высокого вакуума (при 30 кВ, детектор вторичных электронов) и не более 5,0 нм в режиме высокого вакуума (при 3 кВ, детектор вторичных электронов) – соответствует количеству баллов. | 20 |
| 3. | Моторизированный столик образцов по всем осям (X, Y, Z, «поворот», «наклон») с характеристиками: диапазон перемещений столика не хуже, чем Х: 40 мм, Y: 30 мм, Z: 25 мм, диапазон компуцентрического наклона не менее чем от –20о до +20о - соответствует минимально допустимому количеству баллов; диапазон перемещений столика не хуже, чем Х: 80 мм, Y: 60 мм, Z: 45 мм, диапазон компуцентрического наклона не менее чем от –80о до +80о, непрерывное (360º) вращение образца - соответствует максимальному количеству баллов. | 20 |
| 4. | Увеличение: диапазон от 5 × до 300000 × без искажений и искривлений поля зрения во всём диапазоне - соответствует минимально допустимому количеству баллов; диапазон от 2.5 × до 1000000 × без искажений и искривлений поля зрения во всём диапазоне - соответствует максимальному количеству баллов. | 10 |
| 5. | Программное обеспечение: на английском языке - соответствует минимально допустимому количеству баллов; на русском языке - соответствует максимальному количеству баллов. | 10 |
|  | ИТОГО: | 100 |