Извещение

о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора  на поставку и установку комплекта лабораторного оборудования для  создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку и установку комплекта лабораторного оборудования для  создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».

Конкурс в электронной форме (далее – конкурс, конкурс в электронной форме) проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», утвержденного Наблюдательным советом (протокол № 3 от 03 июля 2012 г.) (далее - Положение), регламентом (порядком) деятельности (работы)  электронной торговой  площадки, Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Заявку на участие в конкурсе могут подать любые участники закупки, аккредитованные на электронной площадке, указанной в пункте 1 извещения о  проведении  конкурса   в электронной форме. Для осуществления аккредитации участник закупки должен обратиться к оператору торговой площадки.

Сведения о конкурсе:

- Вид конкурса: открытый.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.misis.ru.

Оператор торговой площадки — ЗАО «Внебиржевые рынки», адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.otc-tender.ru/

2. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование – НИТУ «МИСиС» или МИСиС.

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Почтовый  адрес:  119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Адрес электронной почты:  konkurs@misis.ru

Номер контактного телефона: (495) 647-23-14,  факс (495) 647-91-88.

Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна.

3. Предмет договора: поставка и установка комплекта лабораторного оборудования для  создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».

Наименование товара, объем товара; требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара; требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия  поставляемого товара потребностям Заказчика; требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (при их установлении) указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью извещения.

Порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в конкурсе, определения победителя закупки установлен конкурсной документацией.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Место поставки: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.4,  Центр РСТПМС, (каб. № 403).

5. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

В цену Договора включены все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость оборудования, предустановленного программного обеспечения, платы за предоставление права использования программного обеспечения простой (неисключительной) лицензии, расходы на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные  и такелажные работы, вывоз упаковки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену договора включена также стоимость установки, инструктажа работников и гарантийного обслуживания товара.

6. Конкурсная документация предоставляется на основании заявления с указанием наименования, адреса, телефона заинтересованного лица в период  со дня  размещения на официальном сайте и сайте электронной площадки настоящего извещения (20 сентября 2012 г.) до дня вскрытия конвертов с заявками (11 октября 2012 г)  с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме  субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, 4 этаж, комната 403. Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна, тел. (495) 647-23-14, электронная  почта: vivashenko@misis.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте www.misis.ru и на электронной торговой площадке без взимания платы.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществляться 11 октября 2012 г. (не менее чем через 20 дней со дня  размещения на официальном сайте извещения) в 12-00  по адресу: http://torgi.otc-tender.ru/.

Место и дата рассмотрения заявок: http://torgi.otc-tender.ru/,  не позднее пятнадцати календарных  дней  со дня  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место и дата подведения итогов конкурса: http://torgi.otc-tender.ru/, не позднее пяти календарных  дней  со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.

8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: установлено разделом 1.6. конкурсной документации.

9. Обеспечение исполнения договора: установлено разделом 1.6. конкурсной документации.

10. Срок  подписания победителем конкурса или участником конкурса, с которым в соответствии с Положением  о закупках товаров, работ, услуг для нужд НИТУ «МИСиС» заключается договор - не менее чем три календарных дня, но не более чем десять календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

11. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения  до вскрытия конвертов с заявками участников закупок.

После вскрытия конвертов с заявками участников  закупки, и до заключения договора Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение № 1

к извещению о проведении конкурса № 2.11.4/12.к.в.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку и установку комплекта лабораторного оборудования для  создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».

Требования к поставке оборудования:

Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество оборудования, и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров (Спецификации).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке, рекомендуемая производителем схема размещения оборудования

Комплект лабораторного оборудования для  создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС» включает в себя:

- Систему независимой автоматической подготовки жидких образцов для проведения аналитических измерений.

- Систему очистки воды для приготовления растворов при проведении химических анализов.

- Комплект приготовления твёрдых проб определённой массы с аналитической точностью для спектрального анализа.

- Диспенсеры для точного дозирования кислот.

- Комплект сит для претенциозного микрорассева.

Требование к установке оборудования и инструктажу работников6

Поставщик должен выполнить установку оборудования, то есть провести комплекс мероприятий необходимых для начала функционирования оборудования, обеспечивающее выполнение работ в соответствии с качественными и техническими характеристиками, установленными в Перечне товаров (Спецификации).

Установка оборудования включает в себя:

- монтаж;

- пусконаладочные работы;

- подключение к источнику питания (электрической сети) в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами и правилами, проектной документацией и схемами;

- проведение тестовых испытаний с применением материалов Поставщика;

- проведение опытной эксплуатации;

-  ввод в эксплуатацию оборудования.

Должен быть проведен инструктаж не менее 3 (трех) работников Заказчика.

#### Требования к предустановленному программному обеспечению.

Оборудование должно быть поставлено с предустановленным программным обеспечением, в том числе с правом использования программного обеспечения согласно простой (неисключительной) лицензии, бессрочного срока действия.

Требования к упаковке и маркировке товара:

Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя (ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов").

Перечень  товаров (Спецификация)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект лабораторного оборудования для подготовки проб к проведению спектральных методов исследования физико-химических свойств различных руд | Все описания и инструкции к оборудованию, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания оборудования, должны быть выполнены на русском языке или иметь перевод. Приборы должны быть полностью укомплектованы всеми необходимыми блоками, модулями и устройствами и готовы к работе. | 1 |
| 1.1. | Система независимой автоматической подготовки жидких образцов для проведения аналитических измерений |  | 1 |
| 1.2. | Автосэмплер | Должен иметь: - химически стойкое исполнение; - систему транспорта жидких образцов химически нейтрального материала; - стандартный порт RS-232/USB и необходимого набора средств для подключения к станции управления; - установленные пробиркодержатели, в количестве не менее 4-х шт., вместимостью до 60 пробирок объемом не менее 14 мл каждая; - установленный пробиркодержатель на 10 пробирок по 50 мл каждая для стандартных растворов; - систему промывки транспорта жидких образцов; - комплект запасных, быстро изнашиваемых деталей и расходных материалов. Должен подключаться к приставке авторазбавления и управляться через неё. | 1 |
| 1.3. | Приставка авторазбавления | Должен быть совместим с автосемплером, и иметь необходимый набора средств для подключения к нему. Должен обладать возможностью разбавления проб от 1:1 до 1:50. Среднеквадратичное отклонение при 30 разбавлениях по 10 мл не должна быть больше 0,1%. Должен иметь: - возможность добавления точного объёма реагентов в подготавливаемые образцы; - возможность приготовления разбавленных образцов объёмом до 10 мл.; - систему транспорта, подготовки и разбавления жидких образцов, которая изготовлена их химически нейтрального материала. | 1 |
| 1.4. | Станция управления | Компьютер, специально подготовленный для управления автосемплером и приставкой авторазбавления. Программное обеспечение установленное на компьютере (версия Windows XP или более поздняя) должна быть совместима с пакетом программного обеспечения для управления автосемплером и приставкой авторазбавления. Должна иметь: - процессор, эквивалент Core i5 2450; - диагональ экрана не меньше 15,6 дюймов; - видеокарту, эквивалент nVidia GeForce GT630M; - не менее 4 ГБт оперативной памяти с частотой не менее 1333 МГц.; - объём жёсткого диска не менее 500 ГБт.; - привод для чтения и записи DVD-дисков; - модуль Wi-Fi. | 1 |
| 1.5. | Пакет программного обеспечения для управления автосемплером и приставкой авторазбавления | Должен обеспечивать управление системой автоматического раздавления через станцию управления | 1 |
| 1.6. | Стол лабораторный | Материал столешницы должен быть изготовлен из керамики KS-12 Материал каркаса должен представлять собой металлическую трубу Должен выдерживать рабочую нагрузку не менее 300 кг Должен иметь: - подвесную тумбу с 4-мя выдвижными ящиками и 2-я створками, изготовленную из химически стойкого пластика; - габаритные размеры, не менее: 1200х600х900 мм. | 2 |
| 1.7. | Источник бесперебойного питания | Должен обладать мощностью подключения не менее10 кВА (7 кВт); Должен работать при температуре: 0-40 ºС; Должен выдерживать: - диапазон входного напряжения 176-276 В; - диапазон входной частоты: 45,5-54,5 Гц; Должен выдавать: - выходное напряжение: 220 В±3%; - выходную частоту: 50±0,5 Гц; - питание, имеющее чистую синусоиду. Должен иметь: - коээфициент нелинейныхискажений: менее 3% при линейная нагрузке, менее 5% при нелинейной нагрузке; - КПД более 85%; - 20 шт. свинцово-кислых гелевых батарей, на 12 A каждая; - дисплей сигнализации состояния ИБП; - габариты не более 730х260х560 мм; - Вес с батареями не более 86,3 кг. | 1 |
| 2 | Система очистки воды для приготовления растворов при проведении химических анализов |  | 1 |
| 2.1. | Деионизатор | Должен обладать следующими ступенями очистки: - картридж предварительной очистки, - мембрана обратного осмоса, - кондиционирующий картридж, - УФ-лампа (254/185 нм), - модуль электродеионизации; Должен иметь: - производительность не менее 10 л/ч; - непрерывная рециркуляцию очищенной воды через резервуар, УФ-лампу и модуль электродеионизации; Качество воды, которую выдаёт деонизатор должно соответствовать следующим нормам: - проводимость не менее 15 МОм/см, - ТОС (стандартно) 20 ppb, - бактерии (стандартно) не более 1 КОЕ/10 мл; - контроль качества воды с помощью микропроцессора и наличие системы оповещения; - систему уведомления о необходимости замены комплектующих; - подкачивающий насос; - резервуар для готовой воды с 5-ю датчиками уровня объёмом не менее 20 л; - композитный воздушный фильтр; - вес не более 20 кг. | 1 |
| 2.2. | Фильтр предварительной очистки | Должен иметь 5 ступеней очистки: Механическая очистка Очистка с помощью активированного угля типа СВС Очистка с помощью активированного угля типа ЕРМ Очистка на мембранах обратного осмоса типа 1812 в количестве 3 штук: Угольный фильтр из прессованного кокса Должен обладать: - производительностью не менее 1100 л/сутки; - избыточным давлением в накопительном баке не менее 0,4 атм. Должен иметь: - накопительный бак не менее 40 л.; - помпу повышения давления; - кран для чистой воды. | 1 |
| 2.3. | Стол лабораторный | Должен иметь: - габаритные размеры, не менее: 1200х600х900 мм.; - подвесную тумбу с 4-мя выдвижными ящиками и 2-я створками, изготовленную из химически стойкого пластика. Материал столешницы должен быть изготовлен из керамики KS-12 Материал каркаса должен представлять собой металлическую трубу Должен выдерживать рабочую нагрузку не менее 300 кг | 1 |
| 2.4. | Источник бесперебойного питания | Должен обладать мощностью подключения не менее10 кВА (7 кВт); Должен работать при температуре: 0-40 ºС; Должен выдерживать: - диапазон входного напряжения 176-276 В; - диапазон входной частоты: 45,5-54,5 Гц; Должен выдавать: - выходное напряжение: 220 В±3%; - выходную частоту: 50±0,5 Гц; - питание, имеющее чистую синусоиду Должен иметь: - коэффициент нелинейных искажений: менее 3% при линейная нагрузке, менее 5% при нелинейной нагрузке; - КПД более 85%; - 20 шт. свинцово-кислых гелевых батарей, на 12 A каждая; - дисплей сигнализации состояния ИБП; - габариты не более 730х260х560 мм; - вес с батареями не более 86,3 кг. | 1 |
| 3 | Комплект приготовления твёрдых проб определённой массы с аналитической точностью для спектрального анализа |  | 1 |
| 3.1. | Весы аналитические повышенной точности и чувствительности | Должны относится к специальному классу точности (I). Должны иметь: - наибольший предел взвешивания не менее 120 г с дискретностью 0,0001 г / 42 г с дискретностью 0,00001 г; - цену поверочного деления не более 0,001 г; - повторяемость: не более 0,0001/0,00002 г; - нелинейность: не более 0,0002/0,00003 г; - тип измерения на основе электромагнитной компенсации; - время стабилизации не более 10 с; - диаметр платформы не менее 80 мм; - автоматическую адаптивную калибровку при изменении температуры окружающей среды; - многократную выборку массы тары из всего диапазона взвешивания; - следующие режимы работы: взвешивание в процентах; счётный режим; усреднение показателей при нестабильной нагрузке; суммирование; дозирование; - возможность задания массы калибровочной гири с клавиатуры; - мембранная клавиатуру управления; - платформу из нержавеющей стали. Должны работать в диапазоне температур 5-40 ºС; Должны обладать жидкокристаллическим типом дисплея; Должны калиброваться как внутренней так и внешней гирей; Должны автоматическое выключаться при перерыве в работе; | 1 |
| 3.2. | Стол весовой лабораторный | Должен иметь: - габаритные размеры, не менее: 1200х600х900; - столешницу из пластика; - платформу для весов из гранита; - собственный усиленный каркас у платформы для весов. | 1 |
| 4 | Диспенсеры для точного дозирования кислот |  |  |
| 4.1. | Диспенсер для азотной кислоты | Должен иметь: - объём дозировки: 0,2-10 мл; - 1литровую бутыль из тёмного боросиликатного стекла в комплекте; - дискретность не более 100 мкл; Должен обладать: - точностью лучше 1%; - воспроизводимостью: лучше 1 %; Материалы, контактирующие с азотной кислотой химически нейтральны. | 1 |
| 4.2. | Диспенсер для соляной кислоты | Должен иметь: - объём дозировки: 0,2-10 мл; - 1литровую бутыль из тёмного боросиликатного стекла в комплекте; - дискретность не более 100 мкл; Должен обладать: - точностью лучше 1%; - воспроизводимостью: лучше 1 %; Материалы, контактирующие с соляной кислотой химически нейтральны. | 1 |
| 4.3. | Диспенсер для плавиковой кислоты | Должен иметь: - объём дозировки: 0,2-10 мл; - 1литровую бутыль из тёмного боросиликатного стекла в комплекте; - дискретность не более 200 мкл. Должен обладать: - точностью лучше 1%; - воспроизводимостью: лучше 1 %. Материалы, контактирующие с плавиковой кислотой химически нейтральны к ней; Должен выдерживать концентрацию плавиковой кислоты до 52 %. | 1 |
| 5 | Комплект сит для претенциозного микрорассева | Сита должны иметь диаметр просеивающей части 100 мм В комплект должно входить: Не менее 1-го сита с размером ячейки 5 мкм Не менее 1-го сита с размером ячейки 10 мкм. | 1 |

в том числе установка  и инструктаж работников

Начальная (максимальная) цена договора: 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок гарантии качества: не менее 24 месяцев со дня установки за исключением быстроизнашиваемых деталей и расходных материалов, а также фильтра предварительной очистки, ИБП, для которых срок гарантии качества не менее 12 месяцев.

В случае передачи Заказчику товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан по требованию Заказчика, в течение гарантийного срока безвозмездно устранить недостатки товара в разумные сроки, а  в случае существенного нарушения требований к качеству товара, Поставщик обязан заменить товар и /или  возместить Заказчику убытки, причиненные закупкой товара ненадлежащего качества.

Проведение гарантийного обслуживания поставляемого товара в период гарантийного срока эксплуатации осуществляется по месту его эксплуатации. Виды и объем работ по гарантийному обслуживанию оборудования определены требованиями, указанными нормативной и эксплуатационной документации поставляемого товара.

Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

Критерии оценки для целей оценки заявок

| Номер крите- рия | ###### Наименование критерия оценки заявок | Показатели критерия | Кол-во баллов | Максим. значение критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (цена договора за единицу товара) | 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС | 100 | 50% |
| 2. | Сроки (периоды) поставки, единица измерения срока (периода) поставки – в календарных днях | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора. | 100 | 20% |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества товара | Срок гарантии качества: не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования. | 100 | 30% |
|  | Итого: |  |  | 100% |